# XRD2DStressAnalysis

Benutzerhandbuch

Spannungsanalyse aus 2D-Flaechendetektordaten

mit pyFAI Multi-Geometrie-Integration

Version 1.0 – Juni 2026

# Inhaltsverzeichnis

1. Einfuehrung und Systemvoraussetzungen

2. Installation und Start

3. Uebersicht der Benutzeroberflaeche

4. Linke Steuerungsspalte – Schritt fuer Schritt

4.1 Probendefinition (Kopfzeile)

4.2 Eingabemodus

4.3 Bilder laden

4.4 PONI-Kalibrierung und Python-Konfiguration

4.5 Binning-Parameter

4.6 2-Theta-Bereichsauswahl

4.7 Peaksuche und -definition

4.8 DEC-Daten und Track & Fit Peaks

4.9 Detektormaske

4.10 Spannungsberechnung

5. Zentrale Plot-Tabs

5.1 Plot intensity data

5.2 Stress factor method

5.3 sin²psi method

5.4 DEC data for fitted peaks

5.5 Caked 2D Image

5.6 Ring Image (merged)

5.7 Raw 2D Image

5.8 Time Series / Dataset

6. Rechter Bereich

6.1 Wellenlaengenauswahl

6.2 Spannungs-Tiefenprofil

6.3 Einzelpeak-Fitplot

6.4 Export-Funktionen

7. Track & Fit – Algorithmen im Detail

7.1 Pseudo-Voigt-Fit

7.2 Centroid-Methode

7.3 Fit-Einstellungen

8. Time Series – Erweiterte Zeitreihenanalyse

9. pyFAI-Integration (pyfai_multigeom_run.py)

10. Dateiformate und Datenstruktur

11. Materialdatenbank (MPD-Dateien)

12. Fehlerbehebung und FAQ

13. Glossar

# 1. Einfuehrung und Systemvoraussetzungen

XRD2DStressAnalysis ist eine MATLAB-basierte graphische Benutzeroberflaeche (GUI) zur Bestimmung von Eigenspannungen aus 2D-Flaechendetektordaten (Dectris Pilatus). Die Software kombiniert:

pyFAI-basierte azimuthale Integration (Multi-Geometrie-Caking) fuer die Umrechnung von Detektorbildern in 2θ-χ-Koordinaten

Zwei unabhaengige Peak-Anpassungsmethoden (Pseudo-Voigt-Fit und intensitaetsgewichtete Centroid-Methode mit Bootstrap-Fehler)

Spannungsberechnung ueber die allgemeine Spannungsfaktormethode und die klassische sin²ψ-Methode

Automatische Detektormaskenverwaltung fuer Pilatus-Modulluecken

Zeitreihenanalyse mit Waterfall-, Heatmap- und CBF-Viewer-Darstellungen

## Systemvoraussetzungen

| Komponente | Anforderung |
| --- | --- |
| MATLAB | R2022b oder neuer |
| Python | 3.11+ mit virtuellem Environment (venv) |
| pyFAI | 2023.9 oder neuer |
| fabio | 2023.9 oder neuer (CBF/TIF-Dateien lesen) |
| scipy | 1.10+ (Optimierung, Signalverarbeitung) |
| numpy | 1.24+ |
| Betriebssystem | Windows 10/11 (64-Bit) |
| Arbeitsspeicher | min. 8 GB, empfohlen 16 GB |
| Bildschirmaufloesung | min. 1920x1080, empfohlen 2560x1440 |

# 2. Installation und Start

1. Stellen Sie sicher, dass Python 3.11+ installiert ist. Erstellen Sie ein virtuelles Environment und installieren Sie die Abhaengigkeiten:

python -m venv venv

venv\Scripts\pip install pyFAI fabio scipy numpy

2. Starten Sie MATLAB und navigieren Sie zum Projektordner (D:\EDDIDAT_EVAL2DXRD).

3. Geben Sie XRD2DStressAnalysis_modPV_pyFAI in die MATLAB-Kommandozeile ein.

4. Beim ersten Start werden die Pfade zu Python-Interpreter und Integrationsskript (pyfai_multigeom_run.py) automatisch gesetzt. Passen Sie diese bei Bedarf in den Feldern "Python exe" und "Script path" an.

Alternativ kann die kompilierte Version (EVALXRD2D/for_redistribution/EVAL2DXRD.exe) verwendet werden. Diese benoetigt die MATLAB Runtime.

# 3. Uebersicht der Benutzeroberflaeche

Das Hauptfenster "2DXRD Stress Analysis" ist in drei Bereiche gegliedert:

Linke Steuerungsspalte (23% Breite): Alle Eingabefelder und Buttons fuer den Workflow von oben nach unten.

Zentraler Tab-Bereich (51.5% Breite): Acht Plot-Tabs fuer verschiedene Darstellungen. Darunter: Slider fuer Gamma-Navigation und tau-Plot (Informationstiefe).

Rechter Ergebnisbereich (24.5% Breite): Wellenlaengenauswahl, Spannungs-Tiefenprofil sigma(tau), Einzelpeak-Fitplot und Export-Buttons.

## Die acht zentralen Plot-Tabs

| Tab | Titel | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plot intensity data | 1D-Intensitaetsprofile I(2θ) fuer verschiedene chi-Bins |
| 2 | Stress factor method | epsilon(gamma) vs. gamma – Dehnungs-Azimut-Plot |
| 3 | sin²psi method | Klassischer sin²psi-Plot |
| 4 | DEC data for fitted peaks | Zuordnungstabelle E-theo, hkl, S1, ½S2 |
| 5 | Caked 2D Image | 2D-Heatmap im 2θ-chi-Koordinatensystem |
| 6 | Ring Image (merged) | Pixelraum-Projektion im Laborsystem [mm] |
| 7 | Raw 2D Image | Rohdaten des Flaechendetektors (Pixel) |
| 8 | Time Series / Dataset | Zeitreihenanalyse: Waterfall, Heatmap, CBF Viewer |

## Typischer Workflow

Der Auswertungsworkflow folgt der Anordnung der linken Spalte von oben nach unten:

1. Probe definieren → Create Sample

2. 2D-Bilder laden → Load 2D image(s)

3. PONI-Dateien laden → Load PONI Files (startet automatisch pyFAI-Caking)

4. Binning-Parameter einstellen (chi-Bereich, Glaettung, Baseline)

5. 2θ-Bereich waehlen → Change 2θ range

6. Untergrund definieren → 1. Define BG

7. Peaks definieren → 2. Define Peaks

8. DEC-Daten laden (optional) → Load DEC data

9. Track & Fit starten → Start

10. Ergebnisse filtern → Filter Peaks ...

11. Detektormaske anwenden → Apply Detector Mask

12. Spannungskomponenten festlegen und berechnen → Fit Stress Data

13. Ergebnisse exportieren → Export Fit Data / Export Stress Data

# 4. Linke Steuerungsspalte – Schritt fuer Schritt

## 4.1 Probendefinition (Kopfzeile)

Am oberen Rand des Fensters:

Summenformel: Eingabefeld fuer die chemische Formel (z.B. "CrN", "Fe", "Al2O3").

MPD-Datei: Dropdown-Auswahl der Materialphasendatenbank (.mpd). Enthaelt Gitterparameter, hkl-Reflexe und roentgenelastische Konstanten (REK).

Create Sample: Registriert die Probe und laedt alle zugehoerigen Materialkonstanten.

## 4.2 Eingabemodus

Zwei Radiobuttons waehlen den Eingabemodus:

pyFAI-Modus (Standard): Moderne Multi-Geometrie-Integration ueber pyFAI. Unterstuetzt mehrere PONI-Dateien und automatisches Caking.

Legacy TIF: Aelterer Einzelbild-Modus fuer bereits vorverarbeitete TIF-Dateien. Keine pyFAI-Integration noetig.

## 4.3 Bilder laden

Load 2D image(s): Oeffnet Dateidialog fuer CBF- oder TIF-Detektorbilder. Mehrfachauswahl moeglich.

Der Dateiname wird im Textfeld "File Name" angezeigt.

Nach dem Laden ist das Bild im Tab "Raw 2D Image" sichtbar.

## 4.4 PONI-Kalibrierung und Python-Konfiguration

### PONI-Dateien laden

PONI-Dateien beschreiben die Detektorgeometrie und entstehen bei der pyFAI-Kalibrierung (pyFAI-calib2):

Load PONI Files: Oeffnet Dateidialog zur Auswahl einer oder mehrerer .poni-Dateien.

Der Verkippungswinkel alpha wird automatisch aus dem Dateinamen extrahiert (Muster: alpha[Wert].poni, z.B. "sample1_alpha5.poni" ergibt alpha = 5°).

Die extrahierten alpha-Werte erscheinen im Feld neben dem alpha-Symbol.

Jede PONI-Datei enthaelt: Proben-Detektor-Abstand (SDD), Strahlzentrum (PONI1, PONI2), drei Detektorrotationen (rot1, rot2, rot3), Wellenlaenge und Detektortyp.

### Python-Konfiguration

Python exe: Vollstaendiger Pfad zum Python-Interpreter im venv mit pyFAI-Installation.

Script path: Pfad zum Integrationsskript pyfai_multigeom_run.py (wird automatisch auf den Projektordner gesetzt).

Nach dem Laden der PONI-Dateien startet automatisch die pyFAI-Multi-Geometrie-Integration. Die 2D-Detektorbilder werden in ein 2θ-chi-Raster transformiert ("Caking"). Das Ergebnis wird als .mat/.npz-Datei im gleichen Verzeichnis gecacht.

## 4.5 Binning-Parameter

Diese Parameter steuern die Extraktion der 1D-Intensitaetsprofile aus den gecakten 2D-Daten:

| Parameter | Beschreibung | Standard |
| --- | --- | --- |
| chi-min | Minimaler Azimutwinkel [Grad] | -180 |
| chi-max | Maximaler Azimutwinkel [Grad] | 180 |
| Chi-Bin step | Jeden n-ten chi-Bin verwenden (Schrittweite) | 4 |
| Chi avg +/- | Mittelung ueber ±n benachbarte chi-Bins pro Messpunkt | 4 |
| Smooth pts | Gleitende Mittelung der Intensitaetsprofile (Anzahl Punkte) | 5 |
| Baseline | Untergrundkorrektur-Methode: "none" oder "movmin" (gleitendes Minimum) | movmin |

Rebin Data: Button wird nach dem Laden der PONI-Dateien aktiv. Fuehrt die Binning-Berechnung mit den aktuellen Parametern neu aus, ohne die pyFAI-Integration zu wiederholen.

## 4.6 2-Theta-Bereichsauswahl

2θ min / 2θ max: Definiert den auszuwertenden Winkelbereich in Grad.

Change 2θ range: Oeffnet den Intensitaetsplot und ermoeglicht eine interaktive Bereichsauswahl per Mausklick (zwei Klicks fuer linke und rechte Grenze).

## 4.7 Peaksuche und -definition

### Peaksuch-Parameter

| Parameter | Beschreibung | Standard |
| --- | --- | --- |
| Prominence threshold | Relative Peak-Prominenz fuer die automatische Erkennung (0-1). Niedrigere Werte erkennen mehr Peaks. | 0.2 |
| Peak window | Halbbreite des Suchfensters um den Peak [Grad] | 1 |
| Min peak height | Mindestpeakhoehe in Rauscheinheiten | 3 |

### Zweistufige Peakdefinition

Die Peakdefinition erfolgt in zwei aufeinanderfolgenden Schritten:

Schritt 1 – Define BG: Untergrundstuetzpunkte interaktiv im gemittelten Intensitaetsprofil setzen. Klicken Sie jeweils links und rechts neben jeden Peak, um den lokalen Untergrund zu definieren. Der Untergrund wird dann subtrahiert.

Schritt 2 – Define Peaks: Peakpositionen im untergrundkorrigierten Spektrum festlegen. Dieser Button wird erst nach der BG-Definition aktiv. Klicken Sie auf die Maxima der zu analysierenden Peaks.

### User-Defined Peaks Table

Die definierten Peaks erscheinen in einer editierbaren Tabelle:

| Spalte | Beschreibung | Editierbar |
| --- | --- | --- |
| EPos-User | 2θ-Position des Peaks [Grad] | Nein |
| Peak count | Anzahl erkannter Datenpunkte ueber dem Untergrund | Nein |
| Use | Checkbox: Peak fuer Analyse verwenden oder ausschliessen | Ja |
| BG links | Linke Grenze des Untergrundbereichs [Grad] | Ja |
| BG rechts | Rechte Grenze des Untergrundbereichs [Grad] | Ja |

## 4.8 DEC-Daten und Track & Fit Peaks

Load DEC data: Manuelles Laden von Diffraktionselastischen Konstanten (S1, ½S2) aus einer externen Datei.

Start: Startet den Track & Fit-Algorithmus. Fuehrt fuer jeden definierten Peak und jeden chi-Bin parallel einen Pseudo-Voigt-Fit und eine Centroid-Bestimmung durch (siehe Kapitel 7).

Filter Peaks ...: Wird nach dem Track & Fit aktiv. Oeffnet einen Dialog zum Filtern der Ergebnisse nach R², Positionsfehler und Signal-Rausch-Verhaeltnis (SNR).

### Methodenauswahl fuer Spannungsberechnung

Zwei Radiobuttons bestimmen, welche Peak-Methode fuer die nachfolgende Spannungsberechnung herangezogen wird:

fitPseudoVoigt (Standard): Verwendet die parametrische Pseudo-Voigt-Anpassung.

fitCentroid: Verwendet den intensitaetsgewichteten Schwerpunkt mit Bootstrap-Fehler.

Die Checkbox "Show fitCentroid" blendet die Centroid-Ergebnisse als Overlay im Stress-Factor-Plot ein (orange Kurve neben der blauen Pseudo-Voigt-Kurve).

## 4.9 Detektormaske

Dectris-Pilatus-Detektoren besitzen Luecken zwischen den Sensormodulen (ca. 17 Pixel breit). Diese Luecken muessen bei der Auswertung beruecksichtigt werden:

| Parameter | Beschreibung | Standard |
| --- | --- | --- |
| Peak Mask Threshold | Mindestanteil valider Pixel pro chi-Bin an der 2θ-Position des Peaks. Bins mit weniger validen Pixeln werden verworfen. | 0.99 (99%) |
| Peak Mask 2θ° window | 2θ-Toleranzfenster um den Peak, in dem die Maske bewertet wird. | 0.3° |

Apply Detector Mask: Entfernt alle Datenpunkte, deren chi-Bins im 2θ-Fenster um den Peak weniger als den Schwellenwert an validen Pixeln haben. Die Caked-Maske wird beim Caking automatisch berechnet und als *_caked_mask.mat gespeichert.

## 4.10 Spannungsberechnung

### Eingabeparameter

Abs. coeff. mu: Linearer Absorptionskoeffizient [1/mm]. Wird fuer die Berechnung der Informationstiefe tau benoetigt.

Stress components: Spannungstensorkomponenten als Ziffernfolge, z.B. "1122" fuer sigma_11 und sigma_22, oder "112213" fuer sigma_11, sigma_22 und sigma_13.

### Buttons

Fit Stress Data: Berechnet die Spannungen ueber die Spannungsfaktormethode.

Modify Data: Oeffnet ein Lasso-Werkzeug zur interaktiven Auswahl und Entfernung von Ausreissern in den Fit-Daten (epsilon-gamma-Plot).

Modify Stress Data: Lasso-Werkzeug fuer die Spannungsergebnisse (sigma-tau-Plot).

Undo: Macht den letzten Loeschvorgang rueckgaengig (stapelbar).

### Spannungsfaktormethode

Die Dehnung epsilon(gamma, alpha) wird als Linearkombination der Spannungskomponenten modelliert:

epsilon(gamma, alpha) = F11(gamma, alpha) * sigma_11 + F22(gamma, alpha) * sigma_22 + F12(gamma, alpha) * sigma_12 + ...

Die Spannungsfaktoren Fij enthalten die roentgenelastischen Konstanten (S1, ½S2) und die Messgeometrie. Das ueberbestimmte Gleichungssystem (viele chi-Bins, wenige sigma-Komponenten) wird per linearer Regression (kleinste Quadrate) geloest.

# 5. Zentrale Plot-Tabs

## 5.1 Plot intensity data

Zeigt 1D-Intensitaetsprofile I(2θ) fuer den aktuell gewaehlten chi-Bin.

X-Achse: 2θ [Grad]

Y-Achse: Intensitaet [a.u.]

Theoretische Peakpositionen werden als vertikale Linien dargestellt.

Nach dem Track & Fit: Gefittete Summenkurve (rot) und einzelne Peak-Komponenten (farbig gefuellt) werden ueberlagert.

Slider unterhalb der Tabs: Navigation zwischen chi-Bins (Gamma-Winkeln).

Checkbox "Plot all profiles": Alle chi-Bins gleichzeitig ueberlagern.

## 5.2 Stress factor method

Hauptdarstellung fuer die Spannungsfaktormethode:

X-Achse: gamma [Grad] (typisch -90° bis +90°)

Y-Achse: epsilon(gamma) – gemessene Dehnung

Blaue Marker mit Fehlerbalken: fitPseudoVoigt-Ergebnisse

Orange Marker (optional): fitCentroid-Ergebnisse (einblendbar ueber Checkbox)

Rote Fitkurve: Ergebnis der Spannungsfaktor-Regression

Gruene Marker: Aktuell im sigma-tau-Plot markierter Datenpunkt (Hervorhebung)

## 5.3 sin²psi method

Klassischer sin²psi-Plot:

X-Achse: sin²psi (0 bis 1)

Y-Achse: epsilon(psi) – gemessene Dehnung

Lineare Regression: Steigung proportional zur Normalspannung sigma

Aufspaltung in psi+ und psi- Aeste deutet auf Schubspannungen hin.

## 5.4 DEC data for fitted peaks

Zuordnung der gemessenen Peakpositionen zu theoretischen Werten und Materialkonstanten:

### Linke Tabelle (54% Breite)

| Spalte | Beschreibung | Editierbar |
| --- | --- | --- |
| E-fitted | Gemessene 2θ-Peakposition | Nein |
| E-theo | Theoretische Position (Dropdown-Auswahl) | Ja |
| h, k, l | Miller-Indizes (automatisch aus E-theo) | Nein |
| S1 | Roentgenelastische Konstante S1 | Ja |
| ½S2 | Roentgenelastische Konstante ½S2 | Ja |
| alpha | Kippwinkel [Grad] | Nein |

### Rechte Sub-Tabs (43% Breite)

Drei Tabs fuer die drei unterstuetzten Wellenlaengen:

Ga K-alpha (~9.25 keV)

In K-alpha (~24.21 keV)

In K-beta (~27.27 keV)

Jeder Sub-Tab zeigt die vollstaendige Materialkonstanten-Tabelle (h, k, l, E-theo, S1, ½S2) aus der MPD-Datei. S1 und ½S2 sind manuell editierbar.

## 5.5 Caked 2D Image

2D-Heatmap der integrierten Intensitaet im 2θ-chi-Koordinatensystem.

X-Achse: chi [Grad] (Azimutwinkel), Y-Achse: 2θ [Grad].

Logarithmische Farbskala.

Theoretische Peakpositionen als weisse vertikale Linien.

Detektormaskenbereiche (Modulluecken) als Intensitaetseinbrueche sichtbar.

Slider unterhalb: Navigation zwischen mehreren alpha-Winkeln (falls vorhanden).

## 5.6 Ring Image (merged)

Projektion aller Detektorpixel in den physikalischen Laborraum.

X-Achse: x_lab [mm], Y-Achse: y_lab [mm] (relativ zum Strahlzentrum).

Theoretische Debye-Scherrer-Ringe als farbige Kreise (r = SDD * tan(2θ)).

Detektorluecken und tote Zonen sind als Intensitaetsluecken sichtbar.

Zeigt den Proben-Detektor-Abstand (SDD) in der Darstellung.

## 5.7 Raw 2D Image

Rohdaten des Flaechendetektors in Pixelkoordinaten.

X-Achse: x [px], Y-Achse: y [px].

Log10-Intensitaetsskala mit "hot" Colormap.

Slider unterhalb: Navigation durch Mehrbild-Sequenzen.

Detektormodule, Luecken (negative Pixel), tote Pixel sichtbar.

## 5.8 Time Series / Dataset

Spezialisierter Tab fuer die Auswertung zeitaufgeloester Messreihen (siehe Kapitel 8).

# 6. Rechter Bereich

## 6.1 Wellenlaengenauswahl

Drei Radiobuttons waehlen die Roentgenquelle:

Ga K-alpha (Gallium, ~9.25 keV)

In K-alpha (Indium, ~24.21 keV)

In K-beta (Indium, ~27.27 keV)

Die Auswahl aktualisiert gleichzeitig die DEC-Tabelle (Tab 4 sub-tab), die theoretischen Peakpositionen und die Energieberechnung.

## 6.2 Spannungs-Tiefenprofil sigma(tau)

Oberer Plot im rechten Bereich:

X-Achse: tau [um] – Informationstiefe

Y-Achse: sigma [MPa] – mechanische Spannung

Zeigt den Spannungsverlauf als Funktion der Eindringtiefe.

Blaue Marker: Spannungsfaktor-Ergebnisse, orange Marker: sin²psi-Ergebnisse.

Gruene Hervorhebung: Aktuell im epsilon-gamma-Plot gewaehlter Datenpunkt.

Die Informationstiefe tau haengt ab von: mu (Absorptionskoeffizient), 2θ (Bragg-Winkel) und alpha (Kippwinkel).

## 6.3 Einzelpeak-Fitplot

Unterer Plot im rechten Bereich:

X-Achse: 2θ [Grad]

Y-Achse: Intensitaet [a.u.]

Zeigt das 1D-Profil (schwarze Kreise) und die Pseudo-Voigt-Anpassung (rote Kurve) fuer den aktuell gewaehlten chi-Bin und Peak.

Slider unterhalb: Navigation durch alle chi-Bins/Peaks.

## 6.4 Export-Funktionen

Export Fit Data: Speichert die vollstaendigen Fit-Ergebnisse (FitDataMod) als .mat-Datei. Enthaelt fuer jeden Peak und chi-Bin: gamma, 2θ, Fehler, Amplitude, FWHM, eta, alpha.

Export Stress Data: Speichert die berechneten Spannungswerte als .mat-Datei mit sigma-Werten, tau-Werten und Konfidenzintervallen.

# 7. Track & Fit – Algorithmen im Detail

Die zentrale Analysefunktion fuehrt fuer jeden definierten Peak und jeden chi-Bin parallel zwei unabhaengige Methoden aus:

## 7.1 Pseudo-Voigt-Fit (fitPseudoVoigt)

Parametrische Anpassung mit der Pseudo-Voigt-Profilfunktion:

PV(x) = A * [eta * L(x) + (1 - eta) * G(x)] + c

wobei L(x) die Lorentz-Funktion, G(x) die Gauss-Funktion, eta der Mischparameter (0 = rein Gauss, 1 = rein Lorentz), A die Amplitude und c die Basislinie ist.

Freie Parameter: Peakposition (2θ), Amplitude A, FWHM, Lorentz-Anteil eta, Basislinie c

Algorithmus: lsqcurvefit (MATLAB, nichtlineare kleinste Quadrate)

Fehlerberechnung: Jacobian-basierte Unsicherheit aus der Kovarianzmatrix

Guete: R² (Bestimmtheitsmass) – Schwellenwert konfigurierbar

## 7.2 Centroid-Methode (fitCentroid)

Nichtparametrische Methode basierend auf dem intensitaetsgewichteten Schwerpunkt:

x0 = Summe(xi * wi) / Summe(wi)

mit Gewichten wi = max(Ii - Basislinie, 0)

Keine Annahme ueber die Peakform (robust bei asymmetrischen oder ueberlagerten Peaks).

Fehlerberechnung: Bootstrap-Resampling (200 Iterationen) – liefert realistische statistische Unsicherheiten.

Besonders geeignet fuer verrauschte Daten oder Peaks mit komplexer Form.

## 7.3 Fit-Einstellungen

Erweiterte Parameter fuer den Track & Fit Algorithmus:

| Parameter | Typ | Bereich | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| windowDeg | float | 0.3–1.0° | Halbe Breite des 2θ-Fitfensters um den Peak |
| pvoigtFixedEta | 0–1 oder leer | 0–1 | Fester Lorentz-Anteil (leer = freier Parameter) |
| pvoigtMinR² | float | 0.85–0.99 | Mindest-Anpassungsguete fuer Akzeptanz eines Fits |
| pvoigtFwhmRangeDeg | [min max] | 0.1–0.8° | Erlaubter FWHM-Bereich (untere und obere Grenze) |
| pvoigtMuBoundDeg | float | 0.1–0.5° | Maximale Abweichung der Peakposition vom Startwert |
| pvoigtFallbackToCentroid | bool | true/false | Centroid als Fallback nutzen falls PV-Fit versagt |
| pvoigtAdaptiveWindow | bool | true/false | Fensterbreite automatisch an gemessene FWHM anpassen |
| centroidKBins | int | 8–20 | Halbbreite des Centroid-Integrationsfensters (Datenpunkte) |
| smoothPoints | int | 3–10 | Profil-Glaettungsbreite (gleitender Mittelwert) |
| baselineMode | enum | none / movmin | Untergrundkorrektur: keine oder gleitendes Minimum |

### Ausgabedaten (FitDataMod)

Pro Peak entsteht eine Matrix mit folgenden Spalten:

| Spalte | Inhalt |
| --- | --- |
| 1 | gamma [Grad] – Azimutwinkel |
| 2–3 | 2θ und sigma(2θ) aus fitPseudoVoigt |
| 4 | Amplitude A |
| 5–6 | FWHM [Grad] und eta (Lorentz-Anteil) |
| 7 | alpha (Kippwinkel) [Grad] |
| 8 | chi-Bin-Index |
| 9–10 | 2θ und Fehler aus fitPseudoVoigt (explizit) |
| 11–12 | 2θ und Bootstrap-Fehler aus fitCentroid (explizit) |

# 8. Time Series – Erweiterte Zeitreihenanalyse

Der Tab "Time Series / Dataset" ermoeglicht die Auswertung zeitaufgeloester Messreihen, z.B. in-situ Heizexperimente.

## Dataset laden

Load Dataset Folder: Laedt einen kompletten Messordner mit CBF-Bildern, integrierten DAT-Profilen und LOG-Dateien.

Reintegrate with PONI: Ermoeglicht die Neuintegration der CBF-Bilder mit einer neuen PONI-Kalibrierungsdatei.

## Darstellungsmodi

Vier Radiobuttons waehlen den Anzeigemodus:

| Modus | Beschreibung |
| --- | --- |
| Waterfall | Gestapelte 1D-Profile – Ueberblick ueber zeitliche Entwicklung der Beugungspeaks |
| Heatmap | 2D-Falschfarbendarstellung: X = q oder 2θ, Y = Zeit, Farbe = Intensitaet. Kontrast-Slider (50–100%) fuer die Farbskalierung. |
| Single Profile | Einzelnes 1D-Profil mit Slider fuer Zeitnavigation. Motor-Info-Tabelle zeigt zugehoerige Probenparameter. |
| CBF Viewer | Direktansicht der Rohdetektor-Bilder (CBF Raw) oder gecakten Bilder (Caked). Umschaltbar ueber Unterradiobuttons. |

## X- und Y-Achsen

X-Achse: Umschaltbar zwischen q [Å⁻¹] und 2θ [Grad].

Y-Achse: "Zeit (min)" oder "Index" (Dropdown).

## Bereichsauswahl

x-Bereich: Editierfelder fuer x-Minimum und x-Maximum (2θ oder q).

t-Bereich: Editierfelder fuer Zeitbereich. Button "t:" ermoeglicht interaktive Auswahl per Doppelklick in der Heatmap.

Apply: Wendet die x- und t-Bereiche an.

Reset-Button: Setzt alle Bereiche zurueck.

## Peak-Fitting in Zeitreihen

Rechts im Hauptfenster (sichtbar nur bei aktivem Time-Series-Tab):

Pick Peaks (Heatmap): Peaks direkt in der 2D-Heatmap anklicken.

+ Peak: Peak im aktuellen 1D-Profil hinzufuegen.

1. Define BG: Untergrundpunkte im aktuellen Profil definieren.

2. Define Peaks: Peak-Positionen im BG-korrigierten Profil setzen.

Fit-Grenzen ...: Dialog fuer untere/obere Schranken von FWHM, Position und Amplitude.

3. Fit All Profiles: Pseudo-Voigt-Fit fuer alle N Profile der Zeitreihe ausfuehren.

Export: Fit-Ergebnisse als TXT-Datei speichern.

### Peak-Modell

Drei Radiobuttons waehlen das Fit-Modell:

Pseudo-Voigt (Standard): Symmetrisches Profil

Split-PV: Asymmetrisches Split-Pseudo-Voigt-Profil (getrennte FWHM links/rechts)

Kalpha1/2: Doppelpeak-Modell fuer K-alpha-Dublett

### Ergebnisdarstellung

Dropdown "Zeige": Auswahl zwischen Peak-Position, Amplitude, FWHM und R².

Ergebnis-Axes: Zeigt den gewaehlten Fit-Parameter als Funktion der Zeit.

## Phasenlinien

Im Time-Series-Tab koennen bis zu drei Phasen mit theoretischen Beugungslinien ueberlagert werden:

Checkbox (farbig): Phase ein-/ausblenden.

Phasenname: Editierbares Textfeld.

MPD-Datei: Dropdown zur Auswahl der Materialdatenbank.

Berechnen-Button (Refresh-Symbol): Berechnet die Reflexe und zeigt sie im Plot.

## Heater-Integration

Falls eine CSV-Datei mit Heizerdaten im Dataset-Ordner vorhanden ist:

Heater-Plot: Unterhalb der Heatmap wird ein separater Temperatur-vs-Zeit-Plot angezeigt.

Heater property: Dropdown zur Auswahl der darzustellenden Spalte (z.B. Temperatur, Leistung).

T_max-Linie: Checkbox zum Einblenden einer horizontalen Linie bei der Maximaltemperatur in der Heatmap.

# 9. pyFAI-Integration (pyfai_multigeom_run.py)

Das Python-Skript pyfai_multigeom_run.py wird von MATLAB per Systemaufruf gestartet und kommuniziert ueber JSON-Job-Dateien:

## Integrationsmodi

| Modus | Beschreibung |
| --- | --- |
| 2d | Multi-Geometrie azimuthale Integration: Erzeugt I[npt_azim x npt_rad] im 2θ-chi-Raster. |
| 1d / 1d_standard / 1d_simple / 1d_xlab | Verschiedene 1D-Integrationsmethoden (Kompatibilitaet mit xlab) |
| 1d_batch_standard | Batch-Integration aller Bilder als 1D-Profile mit DAT-Export |
| 2d_batch | Batch-Integration als 2D-gecakte Bilder |
| find_maskB | Berechnet q-Minimum pro Detektorzeile fuer Masken-Optimierung |

## Optionale Ausgaben

Roher Bildstapel (save_raw_stack): imgs_stack, imgs_sum, imgs_mean

Ringbild im 2θ-chi-Raster (save_ring_image): ring_mean mit frei waehlbarem 2θ/chi-Bereich

Ringbild im Detektorraum (save_ring_det): Pixel-zu-Laborkoordinaten-Projektion mit Lueckenfuellung

## Caked-Maskenberechnung

Automatisch nach der 2D-Integration: Ein synthetisches Bild (1 = valider Pixel, 0 = maskiert) wird integriert und mit einem vollstaendig validen Bild verglichen. Das Ergebnis ist:

valid_fraction [npt_azim x npt_rad]: Anteil valider Pixel pro Bin (0.0 bis 1.0)

caked_mask [uint8]: Binaere Maske (1 = valide, 0 = maskiert) mit Schwellenwert > 0.001

# 10. Dateiformate und Datenstruktur

## Eingabeformate

| Format | Erweiterung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| CBF | .cbf | Crystallographic Binary Format – Dectris Pilatus Detektorbilder |
| TIF/TIFF | .tif | Alternativformat fuer Detektorbilder |
| PONI | .poni | pyFAI-Kalibrierungsdatei mit Detektorgeometrie (SDD, PONI, Rotationen, Wellenlaenge) |
| MPD | .mpd | Materialphasendatenbank (MATLAB-Struktur: hkl, E-theo, S1, ½S2) |
| DAT | .dat | 1D-Beugungsprofil (q vs. I) im xlab-Format |
| CSV | .csv | Heizerdaten fuer Time-Series (Zeit, Temperatur etc.) |
| LOG | .log | Messprotokoll mit Motorpositionen und Zeitstempeln |

## Zwischenformate (pyFAI-Ausgabe)

| Datei | Inhalt |
| --- | --- |
| *_caked.mat / .npz | Integriertes 2D-Bild: I[nRad x nChi], radial[nRad], azimuthal[nChi], count, chi_valid |
| *_ring_det.mat | Pixel-Ringbild im Laborraum: ring_mean, x_centers_mm, y_centers_mm, SDD |
| *_ring_peaks.mat | Ring-Pixelpositionen pro definiertem Peak |
| *_caked_mask.mat | Detektormaske: caked_mask[uint8], valid_fraction[float32], chi_valid_caked |
| *_raw_stack.mat | Rohbildstapel: imgs_stack, imgs_sum, imgs_mean |
| *_meta.json | Metadaten: alle Integrationsparameter und Dateipfade |
| *_debug_mask.mat | Debug-Export der reinen Detektormaske (uint8) |

## Ausgabeformate

| Format | Beschreibung |
| --- | --- |
| .mat | MATLAB-Binaerformat: FitDataMod (Fit-Ergebnisse), StressResults (Spannungen), vollstaendige Auswertung |
| .xlsx | Excel-Export: Peak-Fits, Spannungswerte, Unsicherheiten, Tiefendaten |
| .dat | 1D-Profil im xlab-Format (q vs. I) fuer Batch-Integration |
| .txt | Time-Series Fit-Ergebnisse (Peak-Position, FWHM, Amplitude vs. Zeit) |

# 11. Materialdatenbank (MPD-Dateien)

Der Ordner Data/Materials/ enthaelt ueber 100 vordefinierte Materialphasen. Jede .mpd-Datei ist eine MATLAB-Strukturdatei mit:

Kristallstruktur: Raumgruppe, Gitterparameter (a, b, c, alpha, beta, gamma)

hkl-Reflexliste: Miller-Indizes aller Beugungsreflexe

Theoretische Beugungswinkel: 2θ-Werte fuer Ga K-alpha, In K-alpha und In K-beta

Roentgenelastische Konstanten: S1 und ½S2 pro hkl-Reflex und Wellenlaenge (typisch Kroener-Modell)

## Unterstuetzte Wellenlaengen

| Bezeichnung | Quelle | Energie | Wellenlaenge |
| --- | --- | --- | --- |
| Ga K-alpha | Gallium-Anode | ~9.25 keV | ~1.340 Å |
| In K-alpha | Indium-Anode | ~24.21 keV | ~0.512 Å |
| In K-beta | Indium-Anode | ~27.27 keV | ~0.455 Å |

## Beispiele verfuegbarer Materialien

Al, Al2O3, Al3Ni, Au, CrN, Cu, Fe, Mo, Ni, Si, SiC, Ti, TiN, WC, ZrN und viele weitere spezialisierte Phasen (z.B. Al3Ni_Tabea).

Neue MPD-Dateien koennen ueber die EDDIDAT-PDF-Datenbank (tabbedGUI, Tab 6) generiert oder manuell als MATLAB-Strukturdateien erstellt werden.

# 12. Fehlerbehebung und FAQ

| Problem | Loesung |
| --- | --- |
| pyFAI-Integration schlaegt fehl | Pruefen Sie den Python-Pfad (Feld "Python exe") und ob pyFAI im venv installiert ist. Test: python -c "import pyFAI; print(pyFAI.version)" |
| Keine Peaks gefunden | Senken Sie den Prominence-Threshold (z.B. auf 0.1) oder vergroessern Sie das Peak-Fenster. Pruefen Sie den 2θ-Bereich. |
| Spannungswerte unplausibel | Ueberpruefen Sie die DEK-Zuordnung im Tab "DEC data" (E-theo Dropdown). Kontrollieren Sie den Absorptionskoeffizienten mu und die Stress-Komponenten. |
| Detektorluecken in Ergebnissen | Wenden Sie die Detektormaske an (Apply Detector Mask). Senken Sie ggf. den Mask Threshold (Standard: 0.99). |
| GUI reagiert langsam | Erhoehen Sie Chi-Bin step (z.B. auf 8). Verkleinern Sie den 2θ-Bereich. Reduzieren Sie Smooth pts. |
| PONI-Dateien: alpha nicht erkannt | Der alpha-Wert wird per Regex aus dem Dateinamen extrahiert (Muster: alpha[Wert].poni). Benennen Sie Dateien um, z.B. "probe_alpha5.poni". |
| Pseudo-Voigt-Fit konvergiert nicht | Setzen Sie bessere Startwerte (naeher am wahren Maximum). Verkleinern Sie windowDeg. Fixieren Sie eta (pvoigtFixedEta). Aktivieren Sie FallbackToCentroid. |
| Bootstrap-Fehler zu gross | Erhoehen Sie Chi avg +/- oder Smooth pts fuer besseres Signal-Rausch-Verhaeltnis. |
| Caked-Bild zeigt Artefakte | Pruefen Sie die PONI-Kalibrierung (pyFAI-calib2). Fuehren Sie Rebin Data mit angepassten Parametern durch. |
| Time Series: Dataset wird nicht geladen | Der Ordner muss CBF-Dateien und/oder DAT-Profile enthalten. Pruefen Sie die Ordnerstruktur. |
| Rebin Data: Ergebnis unveraendert | Rebin arbeitet auf den gecachten .mat-Dateien. Loeschen Sie bei Problemen die Cache-Dateien (*_caked.mat) und laden Sie die PONI-Dateien erneut. |

# 13. Glossar

| Begriff | Erklaerung |
| --- | --- |
| 2θ (2-Theta) | Beugungswinkel (doppelter Bragg-Winkel) [Grad] |
| chi | Azimutwinkel um den Beugungsring [Grad] |
| gamma | Azimutwinkel in der Spannungsanalyse (entspricht chi) [Grad] |
| alpha | Probenkippwinkel (Verkippung der Probe relativ zum Strahl) [Grad] |
| psi | Kippwinkel relativ zur Probennormalen [Grad] |
| tau | Informationstiefe [um] – Eindringtiefe, aus der das Beugungssignal stammt |
| mu | Linearer Absorptionskoeffizient [1/mm] |
| epsilon | Dehnung (dimensionslos) – relative Aenderung des Netzebenenabstands |
| sigma | Mechanische Spannung [MPa] |
| eta | Lorentz-Anteil der Pseudo-Voigt-Funktion (0 = Gauss, 1 = Lorentz) |
| DEK / DEC | Diffraktionselastische Konstanten (S1, ½S2) |
| REK | Roentgenelastische Konstanten (= DEK) |
| S1, ½S2 | Roentgenelastische Konstanten: verknuepfen gemessene Dehnung mit Spannung (hkl-abhaengig) |
| FWHM | Full Width at Half Maximum – Halbwertsbreite eines Peaks [Grad] |
| IB | Integral Breadth – Integralbreite (Peakflaeche / Maximalintensitaet) [Grad] |
| MPD | Material Phase Database – Materialphasendatenbank-Datei |
| PONI | Point of Normal Incidence – pyFAI-Kalibrierungsdatei |
| CBF | Crystallographic Binary Format – Binaerformat der Dectris-Detektoren |
| Caking | Azimuthale Integration: Umrechnung 2D-Detektor → 2θ-chi-Raster |
| sin²psi-Methode | Spannungsbestimmung aus linearer Regression d vs. sin²psi |
| Spannungsfaktormethode | Allgemeine Methode: epsilon = Summe(Fij * sigma_ij) |
| Multi-Geometry | pyFAI-Funktion zur Kombination mehrerer Detektorkonfigurationen (PONI-Dateien) |
| SDD | Sample-Detector Distance – Proben-Detektor-Abstand [mm] |
| Pseudo-Voigt | Mischprofil: PV = eta * Lorentz + (1-eta) * Gauss |
| Split-PV | Asymmetrisches Pseudo-Voigt-Profil mit getrennter FWHM links/rechts |
| Bootstrap | Statistische Resampling-Methode zur Fehlerabschaetzung (200 Iterationen) |
| q | Streuvektor [Å⁻¹]: q = 4*pi*sin(theta)/lambda |